МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Лабораторная работа по теме:
«Пульс и артериальное давление»

Выполнили:
Руководитель — Павел Кулиш
Экспериментатор —Константин Танов
Программист —Глеб Ларькин
Б03-302

# Введение
## Цели
При помощи ЭВМ, блока АЦП, а также пинов SPI и датчика для измерения давления визуализировать пульсовую волну и вычислить пульс в состоянии покоя и после физической нагрузки.
## Задачи
У каждого члена команды своя задача.
Задачи экспериментатора:
- Получить и сохранить показания АЦП при давлениях 40, 80, 120, 160 мм. рт. ст. (10 секунд).
- Получить и сохранить показания АЦП при измерении давления в состоянии покоя.
- Получить и сохранить показания АЦП при измерении давления после физической нагрузки (60 секунд).
Задачи программиста:
- Получить коэффициент калибровки давления
- До физической нагрузки
- Построить график давления в состоянии покоя
- Построить график пульса в состоянии покоя
- Определить систолическое и диастолическое давления до нагрузки и нанести их на график
- Определить пульс до нагрузки
- После физической нагрузки
- Построить график давления после физической нагрузки
- Построить график пульса после физической нагрузки
- Определить систолическое и диастолическое давления после нагрузки и нанести их на график
- Определить пульс после нагрузки
Задачи руководителя:
- Изучить теорию
- Написать отчет о выполнении работы
# Теория
## Термины и определения
Аналого-цифровой преобразователь – электронное устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал (напряжение) в дискретный код.

Рис 1 Схема подключения АЦП

- Артериальное давление (АД) – давление, которое оказывает кровь на стенки артерий. Оно неравномерно и колеблется в зависимости от фазы работы сердца.
- Систолическое давление – это давление крови на стенки сосудов, когда насыщенная кислородом кровь выталкивается из сердца и расходится по телу.
- Диастолическое – это давление в момент, когда сердце наполняется и отдыхает между ударами.
- Пульс - ритмическое движение стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца
- Тонометр - это медицинский аппарат, предназначенный для измерения артериального давления.
- SPI (Serial Peripheral Interface) — последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуплекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого высокоскоростного сопряжения микроконтроллеров и периферии.
- Калибровка измерительного прибора — установление зависимости между показаниями средства измерительной техники (прибором) и размером измеряемой (входной) величины.
- Физическая нагрузка — двигательная активность человека, которая сопровождается повышенным, относительно состояния покоя, уровнем функционирования организма.
## Физическая система
В данной лабораторной работе исследуемой физической системой является кровеносная система человека и датчик (медицинский тонометр, который позволяет снимать показания, необходимые для анализа и исследования поставленной задачи). Сигналом, характеризующим состояние данной физической системы, является давление.
Для автоматизированных измерений датчик давления соединен с манжетой и монометром. Датчик преобразует давление воздуха в манжете в напряжение, которое подаётся на вход АЦП.
Скрипт, написанный на языке программирования Python, непрерывно записывает цифровые эквиваленты напряжения на входе АЦП в течение всего эксперимента и собирает результат каждой оцифровки в массив. По окончанию эксперимента полученные данные сохраняются в файл для последующей обработки.
Для перевода отсчётов АЦП в миллиметры ртутного столба проводится калибровка экспериментальной установки. Для калибровки требуются две точки соответствия мм. рт. ст. показаниям АЦП.
В ходе обработки данных эксперимента отсчёты АЦП переводятся в мм. рт. ст., а номера измерений в секунды. По графикам зависимости давления воздуха в манжете от времени оценивается артериальное давление и пульс испытуемого студента в момент проведения эксперимента.

## Экспериментальная установка
В экспериментальной установке используются: манжета, нагнетательная груша, датчик давления, манометр, 12-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), программа, ЭВМ.
Изображение процесса снятия экспериментальных данных предоставлена на рис. 2.
Основным измерительным элементом в данной работе является датчик давления (рис. 3)
Рис 2 Процесс снятия экспериментальный данных	Рис 3 Схема датчика давления.

Конструкция датчика давления представляет собой электронную схему, содержащую операционный усилитель, выполненный по биполярной технологии, и тонкопленочный резистор, изготовленные на одном кристалле. Датчики обеспечивают температурную компенсацию в диапазоне от –40 до +125 °C. Схема выдает пропорциональный давлению «Р» аналоговый сигнал. Корпус из износостойкого термопластика защищает внутреннюю часть прибора от влияния высокой влажности и агрессивной среды. В конструкции прибора использованы МЭМС технологии (Microelectromechanical микроэлектромеханические системы). Давление в магистрали тонометра преобразуется в электрический сигнал датчиком давления. Сигнал датчика преобразуется 12-разрядным АЦП в цифровую форму и подаётся в ПК.
# Программа и методика измерений
## Методика калибровка
Для калибровки требуется надеть манжету на деревянный цилиндр, имитирующий бицепс. Накачать до нужного значения давления. Запустив скрипт, мы должны получить массив данных, наполнением которого являются данные с АЦП. Затем, программа находит среднее значение всех элементов массива. Таким образом, результатом выполнения калибровки является пять значений с АЦП и пять значений давления соответственно. По этим точкам строится аппроксимирующая прямая и, после этого, находятся свободные члены и коэффициент наклона.
## Методика эксперимента
В ходе эксперимента мы накачивали до давления 160 мм. рт. ст. манжету, надетую на бицепс правой руки так, что воздушная трубка манжеты спускается по внутренней стороне руки. После чего запускали скрипт и медленно спускали манжету.
Получаем график зависимости отсчетов АЦП, которые переводятся в значения давления в мм. рт. ст. от времени в секундах.
По пикам считаем пульс. Чтобы это было удобнее, необходимо сделать сглаживание графика.
## Программа эксперимента
1. Калибровка: для деревянного цилиндра, имитирующего бицепс, необходимо получить показания АЦП при давлениях 40, 80, 100, 120, 160 мм. рт. ст. и сохранить их.
2. Измерения: необходимо получить показания АЦП при измерении давления в состоянии покоя испытуемого и после физической нагрузки и сохранить их.
3. Обработка: Построить графики давления и пульса в состоянии покоя испытуемого и после физической нагрузки.
# Обработка данных
## Сглаживание графиков
Для сглаживания графиков необходимо аппроксимировать полученный график. И вычесть из графика полученную при аппроксимации функцию. Таким образом можно получить горизонтальный график.
## Методика обработки данных
Программа считывает значения АЦП из файлов для каждого значения давления. По полученной полиномиальной зависимости при калибровке показания АЦП переводятся в значения давления в мм. рт. ст.
Для построения графика пульса берется промежуток измерений так, что разность времени между ними = 10 с., и берутся те значения где график имеет наиболее явный вид, чтобы было удобнее считать количество пиков, которые отражают пульс.
Систолу и диастолу находим самостоятельно.
# Код программы
## Скрипт измерения давления

Рис 4 Скрипт измерения давления
## Скрипт калибровки

Рис 5 Скрипт калибровки
## Скрипт построения графика давления от времени

Рис 6 Скрипт построения графика давления от времени
## Скрипт построения графика пульса от времени

Рис 7 Скрипт функций
# Эксперимент
## Калибровка

Рис 8 Калибровочный график давления от отсчетов АЦП
## Графики давления
Рис 9 График зависимости значения артериального давления от времени в спокойном состоянии	Рис 10 График зависимости значения артериального давления от времени после нагрузки

## Графики пульса
Рис 11 График пульса в спокойном состоянии после обработки.	Рис 12 График пульса после нагрузки после обработки

# Результаты
В лабораторной работе было установлено, что до физической нагрузки давление составляло 126/71 мм.рт.ст., пульс 66 уд/мин, а после давление составило 141/85 мм.рт.ст., пульс 78 уд/мин.
# Итоги лабораторной работы
В ходе лабораторной работы при помощи манжеты, нагнетательная груши, датчика давления, манометра, 12-битного АЦП и персонального компьютера было измерено артериальное давление в состоянии покоя и после физической нагрузки.
После обработки был получен пульс в состоянии покоя и после физической нагрузки. Все полученные в работе зависимости были визуализированы.